维修高清电子输尿管镜清单
	数量
	故障现象
	明 细
	金额（元）

	1
	1管子弯折严重

2器械通道磨损;

3、光纤缺损;

4、图像束折断;

5、没有图像
	1、更 换 管 子 总 成 和 光 纤；

2、更 换 物 镜 和 光 学 系 统；

3、清 理 及 调 整 光 学 系 统；

4、调校目镜组； 

5、重新校对图像； 

6、密封内窥镜。
	19800.00


