## Sheet1
序号 | 产品名称 | 规格 | 单位 | 预算单价(元) | 数量 | 总金额合计（元） | 是否允许进口 | 设备基本功能及主要参数要求
1 | 动态心电记录仪 | 十二导联 | 台 | 27000 | 10 | 270000 | 否 | 动态心电记录仪 1.支持12导及3通道心电数据采集； 2.支持最高72小时不间断采集和存储【提供医疗器械注册相关证明】 3.采集设备具有显示屏，支持心电波形实时预览 4.耐极化电压：≥±600mV【提供医疗器械注册相关证明】 5.系统噪声：≤15μV【提供医疗器械注册相关证明】 6.输入阻抗：≥50MΩ【提供医疗器械注册相关证明】 7.采样精度≥24位 8.增益准确度：增益可选选择 20 mm/mV、10 mm/mV 和 5 mm/mV，在每种增益设置下，输入信号等效到输入的最大振幅误差在±1％以内。 9.支持NFC标签功能，可通过NFC读卡设备读取机器序列号等信息，提高挂盒效率【提供医疗器械注册相关证明】 10.软件支持通过USB高速电缆、SD卡读卡器、无线蓝牙传输三种方式传输动态心电图数据； 11.软件须支持第三方心电数据导入，其功能经过注册检验认证。【提供医疗器械注册相关证明】 12.动态心电分析软件具有自动分析功能；支持用户事件、房早事件、室早事件、心率事件的自动分析；【提供医疗器械注册相关证明】 13.支持心搏检测和分类、心律失常的自动分析、ST段测量等自动分析功能，结果作为诊断参考； 14.具有全导联起搏检测功能；起搏器分析模块可用于起搏钉分析，快速定位异常起搏钉；【提供医疗器械注册相关证明】 15.诊断图界面支持自动识别心搏类型，可添加和修改心拍，支持往前或往后批量插入心搏； 16.诊断图界面支持选择片段波形后进行重新解析，支持手动设置无效波形； 17.支持全览图、直方图、散点图、K线图、栅栏图、RR间期、PR间期图等功能； 18.具备Lorenz散点图、差值散点图、组合散点图分析； 19.支持P波反混淆快速区分P波形态差异心搏； 20.支持快速筛查房颤和自动分析房颤功能，根据不同房颤识别强度识别阵发性房颤的功能，快速批量编辑阵发性房颤；【提供医疗器械注册相关证明】 21.支持HRV分析、T波电交替、心率减速力、心率震荡、QTc间期散点图、睡眠呼吸暂停等高级分析功能。【提供医疗器械注册相关证明】 22.支持ST段扫描和参数编辑，可调整任意导联抬高压低参数； 23.支持不同心搏分类模板整体叠加反混淆，快速定位异常心博； 24.支持全局撤销，方便医生误操作后可快速恢复至上一步； 25.动态心电分析软件须独立取得医疗器械注册证。【提供相关注册证复印件证明】
2 | 动态血压监测仪 |  | 台 | 27000 | 10 | 270000 | 否 | 动态血压监测仪 1.测量方法为线性放气示波法； 2.血压测量范围：0~280 mmHg； 3.传感器精度：±3mmHg； 4.脉率测量范围：30~200BPM【提供注册相关证明】； 5.脉率测量精度：±3bpm或±5%取最大值； 6.最大压力充气限制300mmHg，断电自动安全打开阀门；最大BP测量时间限制到少于120秒； 7.充气系统阀门全开快速放气的情况下，压力由260mmHg降至15 mmHg 的时间不应超过10s； 8.监测仪具有快速（常速）放气和手动放气两种模式； 9.快速放气功能：测量过程中突然断电能快速放气；用户在测量中感到不适时,可通过按键方式快速放气【提供注册相关证明】； 10.记录容量：≥1000条血压记录【提供注册相关证明】； 11.数据采集功能：可在24小时内，按照设定的时间间隔进行测量，并记录测量结果，采集次数最多能达280余次； 12.低电压提示：当电源电压不足时，监测仪有电量提示且有蜂鸣器鸣叫； 13.用户状态采集功能：可利用加速度传感器采集用户当前的身体运动状态【提供注册相关证明】； 14.使用模式：支持定时模式、自动模式、自定义模式进行血压监测，可以新增五种自定义的时间段，也可删除自定义时间段。定时模式支持5种以上时间间隔，自动模式分日间测量间隔和夜晚测量间隔； 15.数据管理功能：可进行数据查询、诊断、备份、还原、删除功能; 支持数据导出备份；支持数据导入，使用各种统计分析功能用于诊断分析； 16.统计信息：展示患者全程、白天、夜间的血压信息，具体包括收缩压、舒张压、夜间血压下降百分比、标准差、变异系数等； 17.支持按小时平均方式展示患者的收缩压、舒张压，平均压、脉压、心率、采集次数等信息； 18.提供血压脉搏波形图显示，辅助医生进行二次诊断【提供注册相关证明】； 19.可智能识别病人测量方式（手动、自动）； 20.测量状态，包括静止、运动状态（静止、轻度、中度、重度）； 21.提供多种图标辅助分析工具，包括趋势图、关联图、直方图、饼图、K线图等【提供注册相关证明】； 22.提供血压变异系数、夜间血压下降比、血压负荷、清晨血压等分析指标，显示在统计页上；【提供注册相关证明】 23.支持自动生成诊断结论，符合卫生系统诊断标准；支持PDF报告打印，自定义报告模板，彩色打印等功能；
3 | 动态脑电图 | 16道脑电信号 | 台 | 50000 | 2 | 100000 | 否 | 动态脑电图盒子 1.工作模式：支持动态/静态脑电图检测双模式（提供产品注册证证明） 2.通道数量：16道脑电信号，1导心电信号，预留肌电、血氧、眼动等信号通道 3.通道扩展：支持双机组合（16道+16道）同步记录32道脑电波形 4.记录时间：最长支持72小时记录，可设置12、24、48、72小时等多种记录时间 5.采样频率：4000Hz 6.存储频率：128-512Hz可调，通过记录器参数设置 7.A/D精度：16位 8.输入阻抗：≥10兆欧 9.共模抑制比：≥110dB 10.显示：128×128点阵LCD, 支持波形预览和实时显示、电池电量、时钟及参数设置 11.存储媒介：通用型高速SD卡，标准存储容量≥16G，可扩展至32G 12.通讯方式：支持读卡器和蓝牙两种方式 13.体位功能：内置三维加速度传感器，记录体位及运动状态信息 14.工作电源：2节5号碱性电池，可支持≥48小时连续记录 15.纯银盘状电极，支持单组电极线替换，降低使用成本 16.尺寸重量：体积小巧，尺寸≤110mm×70mm×25mm,重量不超过120克三软件分析功能 17.提供脑电图电极安装位置图，医生可以任意设计电极连接方式 18.支持EEG单极导联/双极导联切换 19.支持EEG快速浏览，包括翻页、时间检索及自动播放，播放速度50-90倍可调 20.支持患者事件标注及医生即时注释功能 21.可设定数字滤波器频率参数、EEG的走速和幅度标尺 22.支持在线测定EEG波幅、频率和间期等参数 23.具有脑电地形图功能，提供独立分析报告 24.具有压缩谱阵绘制功能，支持单通道或多通道压缩谱阵显示，支持快速定位异常区间 25.可显示分析各导联主要频率成分 26.提供多种报告样式选择，支持报告样式定制
合计： |  |  |  |  | 22 | 640000