
	产品名称
	单位
	最高限制单价（元）
	数量
	最高限制合计（元）
	国产/不限条件

	口腔专用显微镜及配套显微器械
	套
	730,700.00
	3
	2,192,100.00
	1台不限制条件，  2台国产

	铒激光治疗仪
	套
	1,757,300.00
	1
	1,757,300.00
	不限制条件


口腔中心保健能力提升医疗设备购置项目-1

配置清单须严格按类别分项列明，无对应配置的项目不予罗列。产品合格证、操作手册、使用说明书等资料文件不列入设备配置清单。具体分类界定标准如下：
 
1. 整机一体化配置：指设备出厂时已集成于主机本体、直接构成设备核心性能与主体功能的原厂集成组件及标准标配内容。

2. 本机以外配置：指独立于设备主机本体，未随主机一体化出厂，需另行配套配置的外部设备、附属配件及可选装组件


                                                             产品参数（仅供参考）
                                                   
一、口腔专用显微镜及配套显微器械（不限条件）
（一）显微镜主镜系统
1. 主镜采用全镜组复消色差光学系统，可有效纠正三种色光色差，保障图像色彩还原度、饱和度、分辨率、对比度与景深，成像清晰锐利
2. 放大倍数：≥3.4–20.4 倍，采用无级调节变倍方式
3. 目镜：12.5 倍广角；屈光度调节范围≤+5D/≥-8D，眼罩高低可调
4. 显微镜物镜：智能连续调焦系统，调焦范围≥200mm–415mm，变焦速度可调；支持手动操作，带精细微调功能
▲5. 内置式光学滤镜选择器，提供不少于三种滤镜模式：绿色滤镜（增强血管组织对比度）、橙色滤镜（适配光固化树脂充填）、白色滤光片（普通检查，过滤反射光）
（二）照明系统
1. 冷光源照明系统，配置主光源与备用光源
▲2. 光源传导：采用光导纤维传导，光斑均匀无明暗差异
3. 主 / 备用光源内置，支持一键快速切换，保障手术连续性
（三）显微镜控制系统
1. 亮度连续可调；工作距离 200mm，物面最大照度≥90000Lx
2. 光源平均使用寿命≥50000 小时
3. 光斑大小≥3 档可调
▲4. 液晶 LCD 轻触式控制面板尺寸≥10cm×8cm，可设置用户选项、焦距、放大倍数、工作距离、照明亮度、变倍 / 变焦速度、电磁锁、平衡系统、错误自检等参数
5. 多功能手柄，可控制变焦、变倍、照明亮度，支持自由编程与数码相机控制
（四）自由悬浮电磁锁支架系统
▲1. 自由悬浮电磁锁系统，无重状态下可轻松移动、精确定位、一键锁定
2. 电磁锁支架配自动对焦联动开关；支架电缆内置，无外部裸露
3. C 型臂 X、Y、Z 三轴可独立调节平衡，阻尼旋钮控制摩擦力，电磁控制平衡调节
4. 支架臂承重≥14 公斤
5. 落地式支架高度≥1730mm，伸展臂长≥1300mm，最大伸展范围≥1650mm
（五）超高清 4K 影像系统
1. 支持画面冻结、照相、摄像功能
2. 分辨率支持HDMI 4K(3840×2160)、USB 4K(3840×2160)；照片格式 JPG，视频格式 MP4
3. 支持图像 360° 翻转、局部显示、局部放大、对比回放
4. 基础功能：冻结、拍照、录像、自动曝光、白平衡、回显、十字线
5. 带网口，支持无线 WIFI，可实时观看、存储图像视频、管理患者病例
6. 配备≥27 英寸 4K 高清显示器及支架1 套
7. 质保期：至少5年。
（六）配置清单
	序号
	部件名称
	数量

	1
	主镜系统
	1套

	2
	可调双目镜筒
	1套

	3
	电动无级变倍系统
	1套

	4
	多功能电动操控手柄（左右各一个）
	1套

	5
	光源影像控制舱（配氙灯两个）
	1套

	6
	光导纤维
	1条

	7
	落地式支架系统
	1套

	8
	超高清4K影像系统（含超高清显示器及支架）
	1套

	9
	防尘罩
	1个

	10
	消毒帽
	6个

	11
	物镜保护罩
	10个

	12
	根尖手术套装（附清单）
	2套

	13
	根尖手术拉钩套装（附清单）
	1套

	14
	显微口镜套装（附清单）
	2套


口腔专用显微镜及配套显微器械（国产）
（一）光学系统
1.采用核心光学部件采用优质进口光学玻璃，多层光学镀膜增透，复消色差设计，具备大视野、大景深、高清晰度、高分辨率。
2.放大系统：电动连续变倍系统，倍率因子0.4x~2.4x；12.5X目镜下，基础总放大倍数常规1.3x~18.5x，最高可达1.3x~27.7x，变倍过程视野不丢失、影像无中断；
3.视场直径（12.5X目镜下）：常规12.1mm~165.6mm，最高可达8.1mm~165.6m
4.双目镜筒：0°190°变角设计，带瞳距调节机构，瞳距调节范围55mm~75mm；根据医生体位自由调整角度。
5.目镜：12.5倍高眼点广角目镜；配备眼罩/眼杯高度调节、视度调节功能，视度补偿范围±7D，满足裸眼/戴镜医生使用。
6.变焦物镜：内置大行程电动变焦物镜，可变工作距离200~600mm，调焦行程400mm，覆盖全口腔深度诊疗需求。
7.最高放大率视场中心分辨力：≧75线对 /mm；
8.光阑：大光阑、中光阑、小光阑 
9.消光功能：偏光消反光
10.滤色片：黄色滤光片、绿色滤光片。黄色光斑防止树脂材料过快固化，绿色光斑可在血环境下清晰观察微小神经血管。
（二）照明系统
1.主照明系统：自适应LED照明系统，集成真色彩照明，显色指数CRI＞85%，光照照度＞100000Lux；照明技术低能耗、长寿命、高耐用性。
2.荧光功能：具备龋齿检查光源，龋齿检查光源的波长为405nm；
（三）操控系统
1.LCD 显示：实时显示工作距离、放大倍率、总放大倍数、标尺比例系数、亮度五项核心参数，便于医师与助手沟通。
2.多功能手柄：配备一体化多功能手柄，集成电磁锁锁定/解锁按钮、电动操纵杆变焦、拍照/录像按钮、照明亮度调节按钮；含一键自动对焦按钮、电动平衡臂调节速度切换按钮
（四）支架系统
1.电磁锁支架：采用至少7关节电磁锁支架（大横臂回转、小横臂回转、小横臂升降、第三横臂回转、挂臂回转、主镜俯仰回转、主镜水平回转），手柄双按键可分别解锁不同关节，第三横臂可精准定位术区、直达病灶。
2.同轴旋转挂臂，调整镜头在垂直向自由转动时，与视野中心区同轴旋转， 保持视野始终定位在术区，操作便捷高效。
3.配备倾摆系统，镜身可左右倾摆，无需调整双目镜筒的位置，在观察任意倾摆角度时能够始终保持良好体位。
4.支架臂整体伸展范围＞1400mm，第一横臂位于第二横臂上方。第一横臂长度≥500mm，旋转角度360°；第二横臂长度≥800mm，旋转角度±150°，上下移动行程±300mm；第三横臂长度≥250mm。旋转角度：≥350°
5.智能微调操控：控制主镜俯仰与水平角度微调操控，实现术中精准对焦，减少反复对焦操作
（五）影像系统
1.内置数字化4K Ultra HD摄像系统，分辨率3840×2160，图像逼真、色彩鲜活，低延时传输，搭配高刷新率显示器
2.支持影像一键自动对焦；一键拍照录像功能；
3.影像存储：配备双USB3.0接口用于影像存储，图片格式JPG、视频格式MP4；含HDMI口实现影像实时输出。
4.配置≥27 寸 4K 超高清监视器及支架
5.数据接口具备USB接口、HDMI接口、RJ45接口、SDI接口
6.设计使用年限≥10年




配置清单
	名         称
	单位
	数量

	放大系统
	台
	1

	视场直径
	套
	1

	双目镜筒
	套
	1

	变焦系统
	套
	1

	照明系统
	套
	1

	控制功能
	套
	1

	支架系统
	套
	1

	[bookmark: _GoBack]内置4K影像系统系统
	套
	1

	荧光系统
	件
	1

	27寸4K显示器
	套
	1

	根尖手术套装
	套
	2

	根尖手术拉钩套装
	套
	1

	显微口镜套装
	套
	2



二、铒激光治疗仪
（一）总体要求
适用于口腔软、硬组织疾病治疗，覆盖牙周、种植、根管、黏膜、骨手术、溃疡疱疹等临床场景
（二）技术参数（双波）
1. 波长：铒激光 2940nm±20%；钕激光 1064nm±20%
2. 铒激光脉冲能量≥700mj，能量可调
3. 脉冲频率：铒激光2–50Hz；钕激光10–100Hz，可调
4. 脉冲宽度：铒 / 钕激光均≥2 种可调
5. 输出功率：铒 / 钕激光均≥8W
▲6. 激光器内置主机；光束传输：铒激光支持导光臂 / 光纤，钕激光光纤传输
7. 含软、硬组织等预设操作程序≥30 种；自定义存储参数≥10 种
▲8. 内置冷却水泵、气泵，水量 / 气量可调；带激光脉冲计数器
▲9. 报警系统：水位不足提示；带激光指引光（650nm±20%）,指示激光处于待发射状态，治疗时指引激光治疗的部位。 
10. 彩色液晶触摸屏，支持 70° 旋转，全参数显示（含激光的所有参数：激光类型、脉宽、能量、频率、水、气、手具、以及功率、时间等。）
11. 铒 / 钕激光识别感应系统；带紧急停止按钮
12. 铒激光工作尖≥10 种；钕激光支持 200μm、320μm 光纤
13. 质保期：至少5年。
（三）配置清单
1. 牙科激光主机 1 套
2. 铒激光导光臂 1 套
3. 铒激光工作尖 20 支
4. 铒激光手机 4 把
5. 钕激光手机 2 把
6. 钕激光光纤 3 条
7. 多波长防护护目镜 3 个
8. 脚踏开关及电源线 1 套
9. 一次性光纤保护尖 5 盒
10. 中文临床操作手册 1 套



