| 包段 | 产品名称 | 单位 | 预算控制价（元） | 数量 | 国产/不限条件 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 肺功能检测仪 | 台 | 90,000.00 | 1 | 不限条件 | 设备使用寿命大于5年的，售后要求质保5年 |
| A | 医用手术放大镜（光学变焦式） | 套 | 65,000.00 | 1 | 不限条件 |  |
| A | 支撑架 | 套 | 22,500.00 | 1 | 不限条件 |  |
| B | 听力测试仪 | 台 | 200,000.00 | 1 | 国产 |  |

配置清单须严格按类别分项列明，无对应配置的项目不予罗列。产品合格证、操作手册、使用说明书等资料文件不列入设备配置清单。具体分类界定标准如下：

1. 整机一体化配置：指设备出厂时已集成于主机本体、直接构成设备核心性能与主体功能的原厂集成组件及标准标配内容。

2. 本机以外配置：指独立于设备主机本体，未随主机一体化出厂，需另行配套配置的外部设备、附属配件及可选装组件

产品参数（仅供参考）

肺功能检测仪

- 产品特点：

- 1.产品通过中国CFDA、CE及FDA认证，符合ATS和ERS要求，自动预判测试过程及测试结果。

- 2.▲双核处理器，高精度压差式传感器实现常规通气功能检测，检测结果准确，实现对肺部疾病精准的检测及预后评估。

- 3.具有支气管舒张试验软件模块，支持用药前后对比测试。

- 4.支持热敏打印机与外接4A打印机，可实时打印测试报告。

- 5.可显示多次测量预设曲线，叠加图形，用不同颜色进行实测曲线对比，便于临床更加直观和准确判断。

- 6.采用美国鲁道夫呼吸模拟器进行定标测试，结合分段拟合算法精确控制，流量检测误差不超过3%，经验证测试与ATS24容量波形和26流量波形高度重合，重复性好。

- 二、主要技术指标：

- 1.▲ 大于等于8英寸高清彩色触摸显示屏，中英文界面，便于医生操作和测试者配合。

- 2.传感器：采用高精度双向压差式流量传感器，测量精确度高，可重复性好，同时配有3个传感器探头。

- 3.慢肺活量（SVC）的测量。

- 4.用力肺活量（FVC）的测量。

- 5.最大自主通气量（MVV）的测量。

- 6.▲静息分钟通气量（MV）的测量

- 7.具有Chinese 2017等10种预计值公式，满足国人检测的需求。

- 8.流速容量环和时间肺活量检查。

- 9.体积检测：流量积分法。

- 10.▲流量范围：±16L/S。

- 11.流速精度：±5%或±200ml/s，取大者。

- 12.▲容量范围：0-16L。

- 13.容量精度：±3%或±0.05L。

- 14.时间范围：0-30S。

- 15.时间精度：±3%或±0.1S，取大者。

- 16.频率范围：0-120次/分钟。

- 17.频率精度：±3%或±1次/分钟，取大者。

- 18.分钟通气量范围：0-250L/min。

- 19.分钟通气量精度：±3%或±15L/min。

- 20.流量探头呼气阻力：在0~16 L/s范围内，小于0.15kPa/l/s。 21.▲打印机：主机自带热敏打印机，热敏打印卷纸宽度为112mm，最大直径45mm。

- 22.存储病例：主机不少于5000份病人数据存储。

- 23.▲超长待机:内置5000毫安以上锂电池，满电状态下可连续工作8小时，满足外出等不同使用场景的需要。

- 24.数据接口：主机提供4个USB接口，可实现数据传输与软件升级，主机数据接口可外接鼠标、键盘操作，可连接打印机建立工作站。

- 25.整机功率：≤75VA。

- 26.具备用于BTPS校正的外置环境参数传感器，检测参数要求：大气压：400-1200KPa；温度：0-50℃；相对湿度：0-100%。

- 专机专用耗材

| - 产品名称 | - 单位 | - 预算控制价（元） |
| --- | --- | --- |
| - 一次性细菌过滤器（咬口 + 过滤） | - 包 | - 175 |
| - 咬口（一次性） | - 个 | - 0.9 |

医用手术放大镜（光学变焦式）

- 双镜筒独立调节：双镜筒均可独立调节焦距和瞳距。每个倍率的镜头均满足350-550mm区间观察（口腔专用除外），可减少因固定距离实施手术造成的疲劳感。若使用者近视300度以内或近视150度以内，均无需再佩戴近视镜。还可根据左右眼视力及手术观察距离不同，通过单独调整焦距系统补正左右眼视力差（-3.0至+1.5区间屈光度调整），使一台手术放大镜满足不同手术操作距离，带来较佳视野效果。

- 定位装置优势：定位装置可使医生在工作中因故上翻放大镜并回落继续工作时，放大镜自动返回原有最佳位置，省去再次调整的烦恼。配合三关节铰链可实现镜筒上、下、前、后、高、低6种调节方向，满足医生最佳视觉效果，并可调整到最佳倾斜视角。医生手术时只需垂眼，不用低头、弯肩，以减少因手术时间长引起的颈、肩、腰部劳累。

- 弹性鼻梁架优势：弹性鼻梁架采用全球领先的双弹簧设计，能依据鼻子大小和鼻梁高低自动调节，幅度可达30度。该设计能够减轻对鼻梁的压迫受力，且不影响医生佩戴原有的屈光镜，带来最佳的舒适性。

- 耐低温与抗拧拉测试：产品在常温和-10℃环境下进行了18D°直接测试，以及各角度拧拉测试，测试结果均显示完好无损。

- 适用性与舒适性：整体设计兼顾了不同视力状况和手术距离需求，通过可调节的焦距、瞳距及鼻梁架，配合定位装置和多方向铰链，为医生提供较佳视野效果与长时间佩戴的舒适体验。 放大镜参数： 倍率 2.5-3.0 观察距离(mm) 350-550 瞳孔间距离(mm) 47-74 视野范围(Фmm) 38-78 照明灯是独特的LED头灯，具有超强的亮度，且中心部更加明亮，非常适合精细检查观察或心脏手术，为用户提供高亮度的辅助照明。连接AC电源后可无间断地持续照明，可满足12小时以上的照明需求。同时LED为100%光能输出，无需担心耗热所带来的电池损耗。 照明灯技术参数： 光源 3W LED 亮度调节 有 色温 6500K 照度(距离400mm) 32000 Lux 视野范围(距离400mm) 100mm 光源寿命 大于50000h 电源 220V

支撑架

- 可升降支撑架在耳鼻咽喉科手术中优良辅助作用，减少了巡回工作人员负担，术中支撑架稳定性对手术十分重要。可升降式，单侧固定。

听力测试仪

- 听力测试仪可同时开展瞬态诱发耳声发射 (TEOAE) 和畸变产物耳声发射 (DPOAE) 两种测试，以评估内耳外毛细胞功能并辅助听力诊断与筛查。

- OAE 参数

- 1.TEOAE

- 1.1、模块：TEOAE 快速 ，TEOAE 诊断

- 1.2、支持双耳同时测试

- 1.3、噪声识别：非刺激声间隔均方根（RMS）

- 1.4、残余噪声计算：加权叠加，总和加权因素

- 1.5、伪迹拒绝：加权叠加

- 1.6、反应识别： TEOAE 快速：8 个变化符号的值满足 3 σ标准（代表 99.7%统计意义） TEOAE 诊断：用户自定义停止标准（SNR：6 或 9 dB），5 个频带（1, 1.5 , 2 , 3 , 4 kHz）中 3 、4 或 5 个满足

- 1.7、泄露检查（可选）：反馈信号分析（440 Hz 探测音）

- 1.8、探头检查： 最大声压极限（“刺激声”） ，扬声器间对比（“对称性”） ，泄露检查 （“探头匹配”）

- 1.9、校准：耳道容积校准的耳内校准

- 1.10、采样率：48 kHz（刺激声）， 16 kHz（响应）

- 1.11、分析时窗：刺激后 5~13 ms

- 1.12、连接双探头后左/右耳同时测试

- 1.13、刺激声强度： o TEOAE 快速：85 dB peSPL o TEOAE 诊断：60~85 dB peSPL；步距： 5 dB

- 1.14、刺激声类型：无直接成分的短时程信号（0.7~6 kHz）；TEOAE 诊断：+ 100 μs 矩形短声

- 1.15、刺激协议：非线性

- 1.16、测试时间（TEOAE 诊断）： 15 s ，30 s ，60 s，自动

- 1.17、可用传声器：耳探头

- 2. DPOAE

- 2.1、 模块 ：DPOAE 快速，DPOAE 诊断

- 2.2、刺激声类型：纯音、FM 调频音（fm=1.4~1.6 Hz，调制深度=1 kHz 为 50 Hz ，4 kHz 为 100 Hz）

- 2.3、支持双耳同时测试

- 2.4、多频同时测试

- 2.5、可选测试频率，重复校准的最大次数

- 2.6、Scissor paradigm 自动强度关系 (L1=0.4 L2 + 39 dB SPL)

- 2.7、显示信息： 响应水平、噪声水平和测试进度

- 2.8、测试结果：通过/有明确响应，未通过/无明确响应，或测试结果不完整

- 2.9、反应识别：相位统计导出频谱 SNR 标准

- 2.10、噪声识别：近 2f2-f1 处窄带噪声

- 2.11、残余噪声计算：加权叠加，综合叠加因素

- 2.12、伪迹拒绝：加权叠加

- 2.13、 泄露检查（可选）：反馈信号分析（440 Hz 探测音） 2.14、探头检测： 最大声压极限（“刺激声”），扬声器间对比（“对称性”），泄露检查 （“探头匹配”）

- 2.15、校准：耳道容积校准的耳内校准

- 2.16、 测试频率（f2）： 1) DPOAE 快速： 1、 1.5 、2、 3 、4、 5 、6 、8 kHz 2) DPOAE 诊断： a. 标准： 1、 1.5 、2、 3 、4、 5 、6 、8 kHz b. 线性：0.8~10 kHz（最小步长 10 Hz，取决于起始频率和停止频率） c. 对数：0.8~10 kHz（每倍频程 1~30 个频点）

- 2.17、 f2/f1 频率比： 1.22，允差±1%

- 2.18、 刺激强度（L2）： 1) DPOAE 快速/诊断模块 L2： 30~65 dB SPL，步长 5 dB 2) DPOAE 阈值模块 L2:15~65 dB SPL，步长 5 dB（L2 最小刺激强度 15~30 dB SPL）

- 2.19、 L1/L2 关系 1) DPOAE 快速/阈值：自动（L1=0.4 L2 + 39 dB SPL） 2) DPOAE 诊断：自动（L1=0.4 L2 + 39 dB SPL），L1=L2 ，L1=L2+5 dB ，L1=L2+10 dB （L1 最大为 65 dB SPL）    2.20、SNR 通过标准：6, 9, 12 dB

- 2.21、DPOAE 强度通过最小标准（可选） ：-20, -15, -10, -8, -5, 0 dB

- 2.22、整体通过标准：X out of y (y =所选频率的个数，X = y/y-1/y-2 & X > y/2)，尽可 能快（即在满足总体标准或不能满足时立即停止）

- 2.23、 再次校准直到停止的最大次数：0, 1, 3, 10

- 2.24、 手动复测特定频点（DPOAE 筛查模块）

- 2.25、自动复测未通过频点（DPOAE 诊断/阈值模块）

- 2.26、DPOAE 诊断测试时间： 自适应时间停止、 手动设置最小/最大时间停止（2~120 s）

- 2.27、加压 OAE（DPOAE 诊断）