## Sheet1
产品名称 | 规格 | 单位 | 最高限制单价(元) | 数量 | 最高限制合计（元） | 国产/不限条件 | 功能参考需求
智能采血管理系统 | -- | 套 | 15,000.00 (壹万伍仟元整) | 2 | 30000 | 国产 | 1)设备可单机独立使用，也可多台单机并联流水线运行，单台设备故障时，不影响其它设备正常使用； 2)设备主机采用桌面式摆放设计，一台设备对应两个采血窗口；（需提供在医院装机产品实物图片佐证） 3)采血管装载方式：斜轨轨道装管，无需停机可随时添加采血管，不影响贴标工作进行；(需提供在医院装机产品实物图片佐证） 4)斜轨轨道仓平均分布在打印机落管口两侧，各仓中最低处的第一支采血管和落管口处于一直线上，最大程度提高工作效率；（需提供在医院装机产品实物图片佐证） 5)斜轨轨道和设备长度方向保持一致，便于在设备后端（出管口的另一端）添加采血管；（需提供在医院装机产品实物图片佐证） 6)选管及贴标签速度：单台主机最大处理速度≥1200支/小时；（需提供封面带CNAS或CMA标志的第三方检测报告） 7)采血管容量≥300支，采血管种类：≥10种；（需提供封面带CNAS或CMA标志的第三方检测报告） 8)不得从设备侧面添加采血管，以免影响进行中的采血操作；（需提供在医院装机产品实物图片佐证） 9)采血管规格：直径12-18mm、长度75-110mm，支持所有品牌常用采血管（橡胶盖、塑胶盖、铝箔、无盖），符合要求的尿管都可以； 10)取管方式：采用智能机械手，机械手竖直从斜轨仓中拿管贴管，采血管在机器试管仓内保持竖直状态，避免采血管长时间横放导致采血管内添加剂质量受到影响；（需提供在医院装机产品实物图片佐证，需提供封面带CNAS或CMA标志的第三方检测报告） 11)通道设定：具备同一采血管可放置在多个斜轨轨道的设定功能，可根据医院常用管使用量设置该管适用轨道比例，支持同种管，管量不足时自动切换； 12)采血管标签粘贴：可采用非透明标贴采血管，能检测原采血管标签位置完全覆盖，并可保留观察窗；具备纸质标签自动寻边定位功能，透明标签自动调节盲贴功能； 13)机械手工作仓正上方，设便捷检视盖板，盖板在设备调试时可取下便于观察和操作；（需提供在医院装机产品实物图片佐证） 14)自锁保护：出现异常情况，机械手自锁启动保护功能，有效保护机械手；（需提供在医院装机产品实物图片佐证） 15)打印系统：内置式热敏打印机2台，打印机仓可从主机侧面整体拉出，使得打印机上方无任何遮挡，便于操作者更换标签；（需提供在医院装机产品实物图片佐证） 16)具备尿管和便杯标签打印功能； 17)采血管出管口在打印机仓侧面设置，可和打印机仓从设备侧面一起整体拉出，非设备头部敞开式，便于出管后灯光提示操作者取管；（需提供在医院装机产品实物图片佐证） 18)特殊标签出纸和采血管出管口等高并排、紧邻设置，有效避免项目遗漏；（需提供在医院装机产品实物图片佐证） 19)设备具备开机自检功能，同时具备一键恢复功能，若出现系统故障，一键重启即可恢复解决； 20)设备若发生故障时，具备自动诊断功能，并且把故障详细信息，包括故障位置、故障原因、如何排除故障，通过图形或文字在操作屏上反馈故障位置； 21)采血时间记录：采血完成后，扫描采血管条码自动记录采血时间，满足临床实验室质量管理规范要求； 22)多重统计功能：可针对患者数量、采血管消耗量、护士工作量等数据进行统计计算，自动根据小时、日、月、年，生成各种统计报告和图表，支持按医院需求导出； 23)信息查询功能：支持患者信息查询、采血项目查询、采血量查询、操作护士等内容查询； 24)因场地限制，单台设备宽度不得大于315mm。（需提供装机产品测量尺寸图片）