| 产品名称 | 参考规格 | 单位 | 最高限制单价(元) | 数量 | 最高限制合计（元） | 国产/不限条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 遥测心电监护系统 | 一拖二十 | 套 | 270,000.00 (贰拾柒万元整) | 1 | 270,000.00 | 国产 |
| 铅衣 | 含围脖、帽子 | 套 | 18,000.00 (壹万捌仟元整) | 3 | 54,000.00 | 不限条件 |
| 医用电子血压计 | -- | 台 | 4,500.00 (肆仟伍佰元整) | 10 | 45,000.00 | 国产 |

配置清单须严格按类别分项列明，无对应配置的项目不予罗列。产品合格证、操作手册、使用说明书等资料文件不列入设备配置清单。具体分类界定标准如下：

1. 整机一体化配置：指设备出厂时已集成于主机本体、直接构成设备核心性能与主体功能的原厂集成组件及标准标配内容。

- 本机以外配置：指独立于设备主机本体，未随主机一体化出厂，需另行配套配置的外部设备、附属配件及可选装组件

- 一、遥测心电监护系统（一拖二十）

- 整机性能

- 1.产品适用于对成人、小儿的监测

- 2.▲遥测发射盒采用IPS电容触摸幕，屏幕尺寸≥2.6英寸，屏幕分辨率≥320 x 240像素

- 3.遥测发射盒具备IP24防水等级

- 4.遥测发射盒通过1.5米跌落测试，电击防护等级CF

- 5.▲遥测发射盒重量≤140克（含锂电池）

- 6.遥测发射盒能正确识别心电导联类型，自动切换为相应的界面

- 7.更换电池后，主机自动开机，节省操作时间

- 8.提供便携式背带，方便佩戴，可选配腕带

- 监测参数

- 1.标配心电、呼吸，可监测HR、RR

- 2.▲心电(ECG)：3导心电监测，可选配5导联监测，HR测量范围：成人：10bpm ～ 300bpm，小儿：10bpm ～ 350bpm

- 3.心电滤波模式：0.05-40Hz，0.5-40Hz，1-25Hz

- 4.呼吸（Resp）：测量范围0 rpm ～ 150 rpm，分辨率：1rpm，精度：±2rpm

- 系统功能

- 1.采用自主数字化桥接无线联网技术，实现监测数据的传输

- 2.与床旁监护仪共同一套中央监护系统，便于科室集中管理患者生命体征信息

- 3.锂电池工作时间不小于70小时，全参数监测时间不小于60小时

- 4.▲集中充电桩具有IP22防水等级，能同时提供10块电池同时充电，每个充电位都提供电池充电状态指示灯

- 中央监护系统

- 1.显示器≥19英寸，分辨率1920×1080，支持外接鼠标、键盘

- 2.操作系统:Win7/Win10操作系统（32位/64位）

- 3.▲支持床边监护仪和遥测设备共用一套网络联网通讯，多床位集中显示心电（ECG）、心率(HR)、呼吸(RESP)、血压(NIBP)、血氧(SP02)、脉率(PR)、体温(TEMP)、有创血压(IBP)、呼末二氧化碳（EtCO2）、麻醉气体(N2O、O2、AA) 、无创心排（ICG）、脑电（EEG）、肌松（NMT）、呼吸力学（RM）、脑电双频指数（BIS）、区域氧饱和度（rSO2）、输液滴速（DM）等内容

- 4.支持通过无线网络对遥测设备进行远程控制，包括管理病人信息、参数配置、启动无创血压测量

- 5.具有起搏开关指示、无线信号强度指示、遥测设备电池电量指示、生理报警、技术报警

- 6.支持单床观察和多床观察功能

- 7.▲具备≥240小时全息心电波形存储及回顾，≥1000组NIBP，7天输液滴速趋势回顾

- 8.支持300个病人的数据存储与回顾

- 9.具有报警静音功能，具有高、种、低三级报警功能，支持灯光、声音、颜色、文字报警，可远程控制报警暂停和报警复位

- 10.报警列表及回顾：有单独的报警事件列表，一键回顾报警事件功能

- 11.▲中央站支持开放数据端口，免费提供对接协议，由院方或第三方厂家对接院内系统

- 12.打印机要求：兼容打印机，标准A4报告输出，可输出报告

- 二、铅衣

- 医用射线防护服采购需求

- (1)内层防护层采用稀贵金属与铅的复合材料,采用纳米技术制成微铅防护层，有效衰减材料分布均匀；

- (2)铅当量：正面0.5mmpb，背面0.25mmpb；（需提供检测报告）

- (3)款式：双面分体

- (4)外层纺织物抗腐蚀：对绝大多数消毒剂中的活性氯有极佳的耐受性，可使用酒精/碘伏等擦洗消毒。

- (5)通过：防护服使用材料抗人造血液透过特性的标准试验方法；（需提供检测报告）

- (6)使用Phi-X174噬菌体渗透作为试验系统的血源性病原体对防护服使用的抗渗透材料用标准试验方法（需提供检测报告）

- (7)特殊优质记忆棉减压肩垫，有效缓解肩部受力；

- (8)通过ISO 13485 医疗器械质量管理体系认证。

- 医用射线防护围脖采购需求

- (1)内层防护层采用稀贵金属与铅的复合材料,采用纳米技术制成微铅防护层，有效衰减材料分布均匀；

- (2)铅当量： 0.5mmpb；（需提供检测报告）

- (3)外层纺织物抗腐蚀：对绝大多数消毒剂中的活性氯有极佳的耐受性，可使用酒精/碘伏等擦洗消毒；。

- (4)通过：防护服使用材料抗人造血液透过特性的标准试验方法；（需提供检测报告）

- (5)使用Phi-X174噬菌体渗透作为试验系统的血源性病原体对防护服使用的抗渗透材料用

- (6)标准试验方法；（需提供检测报告）

- (7)采用粘扣和磁性扣两种闭合设计，多项选择，可根据脖颈周长来调整围度。

- (8)多种颜色可选。

- 医用射线防护帽采购需求

- (1)内层防护层采用稀贵金属与铅的复合材料,采用纳米技术制成微铅防护层，有效衰减材料分布均匀；

- (2)铅当量： 0.5mmpb；（需提供检测报告）

- (3)外层纺织物抗腐蚀：对绝大多数消毒剂中的活性氯有极佳的耐受性，可使用酒精/碘伏等擦洗消毒。

- (4)通过：防护服使用材料抗人造血液透过特性的标准试验方法；（需提供检测报告），使用Phi-X174噬菌体渗透作为试验系统的血源性病原体对防护服使用的抗渗透材料用标准试验方法（需提供检测报告）；

- (5)款式:分为风雪帽和圆帽两种款式，可根据需求选择。

- (6)多种颜色可选。

- 三、血压计

- 1.1测量方法：示波法。

- 1.2测量位置：左右臂均可测量。

- 1.3操作界面：采用中文大屏操作系统，液晶屏幕材料，支持带手套操作。

- 1.4压力测量范围及分辨率：0mmHg-300mmHg，显示分辨率为1mmHg。

- 1.5收缩压和舒张压测量范围：

- 舒张压范围为30mmHg~200mmHg；

- 收缩压范围为50 mmHg~255mmHg。

- 1.6压力计的误差限值：在正常工作条件下，在标称测量范围中的任意点上，袖带压力的测量最大误差应≤±3mmHg或读数的±2%，取大者。

- 1.7血压测定的重复性：应≤3mmHg。

- 1.8脉搏测量范围及分辨率：脉搏测量范围为40~199次/分，允差应为±5%。分辨率为1次/分。

- 1.9袖带使用寿命：10000次。

- 1.10使用期限：5年

- 1.11环境温度：10℃~40℃

- 1.12相对湿度：15%~85%。

- 1.13储存环境：应贮存在环境温度为-20℃～+55℃，相对湿度不大于93%，且无冷凝现象，无腐蚀气体和通风良好的室内。

- 1.14电源：支持type-C口直接充电，电池采用单节锂电池（直流3.7V）。

- 1.15数据接口：支持4G、wifi、蓝牙等三种以上数据接口。

- 1.16具有扫描一维码和二维码功能。

- 1.17具有患者识别功能，能通过床位号、ID号、扫腕带条码等方式进行患者识别。

- 1.18具有自动下载患者信息功能，患者信息包括：姓名、性别、年龄、病历号、床号等。

- 1.19自动记忆测量的血压值，可查询患者住院期间所有检测的血压数据，可以在配套管理软件上生成血压曲线和血压报告。

- 1.20具有医嘱识别功能，能提示血压医嘱次数及已监测次数。

- 2配套管理软件

- 2.1可与医院HIS、LIS等系统无缝免费对接 。

- 2.2管理软件具备计算机软件著作权。