## Sheet1
序号 | 产品名称 | 参考规格 | 单位 | 最高限制单价(元) | 数量 | 最高限制合计（元） | 功能参考需求
1 | 液滴数字PCR系统 | 一套 | 套 | 30000 | 1 | 30000 | 1. 基本要求 1.1 适用范围：血流感染/脓毒症快速检测、侵袭性真菌检测、疱疹病毒检测、结核/非结核检测、SMA基因拷贝数检测、生殖遗传检测、肿瘤液体活检、转基因检测、基因分型检测、基因表达分析、基因甲基化检测、非编码RNA检测、二代测序结果验证、测序文库质检、生物标志物开发等。 1.2 配置要求： 1）液滴数字 PCR 系统一套：包括样本制备仪、PCR扩增仪、生物芯片阅读仪； 2）配套分析软件一套。 2. 资质认证 数字PCR仪的三台设备都具备医疗器械备案证或注册证（包括样本制备仪备案证，PCR扩增仪和生物芯片阅读仪注册证）。投标时须提供有效的一个备案证、两个注册证和三个检验报告。 3. 技术和性能参数 3.1 环境要求：工作电源AC 220V±10%，50Hz，温度15-30℃，相对湿度≤85%。 3.2 液滴生成方式：仪器采用微流控或自动化液滴生成技术产生油包水液滴，有效避免气溶胶污染，保证液滴单分散性（提供证明材料）。 3.3 液滴检测方式：采用非流式液滴分析技术，具备本底荧光扣除或阴性液滴自动识别功能，无需参入额外本底荧光即可识别阴性液滴。且具有后台实时液滴质控机制，自动记录并剔除质量不合格的液滴，保证检测结果的可靠性，并且有可追溯功能。 3.4 反应体系（样本量）：≤15μL，节约样本、适合珍贵样本的低丰度检测。 3.5 激发通道：≥7个独立激发通道。 3.6 检测器：采用高灵敏度CCD或CMOS检测器，成像器呈现真实的二维荧光图像，具备高分辨率及高像素单元，能够清晰分辨单液滴信号（提供证明材料）。 3.7 灵敏度：≤0.1%，能检测到单拷贝基因。 △3.8 液滴制备量：单个样本生成总液滴数≥20000个。 3.9 液滴体积：≤1nL。 3.10 最低检测限：0.1 copies/μL。 △3.11 样本处理数：样本制备仪可同时1-32个芯片生成液滴（或满足同等通量要求）。 3.12 样品处理：支持探针法和染料法。 3.13 浓度动态范围：≥5个数量级。 3.14 精确度：≤±10%。 3.15 生物安全风险控制：样本液滴生成、PCR扩增、读取等检测过程全密封，无需额外转移液滴，避免操作误差。PCR扩增后，样本始终保持密封状态，没有任何开盖或转管过程，防止形成气溶胶及污染。 3.16 假阳性结果排除功能：PCR前和PCR后分别拍照，对比扫描结果，去除假阳性结果。 3.17 设备形态：液滴生成仪和PCR扩增仪为两台设备分别独立使用，或采用高度集成的一体化设计，方便实验，更加灵活。 3.18 液滴生成在内置芯片中无需过滤网，降低污染可能性。 3.19 扩增模块温度：平均升温速率≥1.5℃/s，平均降温速率≥1.5℃/s，控温精度≤±0.5℃，温度准确性≤±0.5℃，温度持续时间与编制温度时间的相对偏差≤5%范围内。 3.20 扩增模块压力：≤99kPa，压力准确性＜±1 kPa。 3.21 压力装置与仪器一体化集成设计：压力装置与仪器一体化集成设计无需外接任何外源性气源及空气压缩机。 3.22 检测通量：单次阅读分析样品数≥32个。 3.23 液滴阅读速度：≤1分钟/样本。 3.24 检测通道数：不少于7色荧光检测通道，支持主流荧光染料（如FAM、HEX/VIC、ROX、CY5等），满足多重PCR检测需求（提供证明材料）。 3.25 激发滤光片：激发滤光片尺寸规格满足系统光路设计要求，保证荧光信号的高效收集与低串扰。 3.26 发射滤光片：发射滤光片尺寸规格满足系统光路设计要求，保证荧光信号的高效收集与低串扰。 3.27 二向分色镜：尺寸规格满足系统光路设计要求。 3.28 芯片回收和溯源功能：支持液滴分析后，芯片回收功能，芯片可再次拍照复验结果；具有原始结果微滴图像查看功能。 3.29 分析软件：能完成机器操控和数据分析的一体化操作。软件能够进行绝对定量分析（直接算出每个样品中含有靶分子的拷贝数或浓度(copies/μL)），支持手动或自动划分阈值线，每个样本可单独设定阈值或者多样本并行划分阈值。 3.30 软件具有荧光补偿分析功能，可显示和手动更改补偿参数或者自动生成补偿文件设置，排除两种及以上荧光溢出现象对数据影响。 3.31 液滴数据质控功能：软件可视化质控液滴体积的分析图和液滴原始图，通过质控获取有效的总液滴数，排除无效液滴对结果进行质控。 3.32 在点状图中，对单个或者多个液滴进行圈选，进行液滴的标记和回看，直接给出可视化的所选取的液滴的原始荧光图像数据，便于信号真实性质控。 3.33 数据显示：可以输出每个液滴通道的荧光信号，输出阴阳性点数柱状图、直方图、一维图、二维图、三维图、95%置信度不确定性区间等；能够自动识别复杂液滴并进行分簇，提供中文和英文分析软件人性化界面设置，多种分析工具供用户选择。 3.34 数据输出：分析结果可直接excel输出或导出报表JPG/PDF格式报告，以及CSV、图片等文件。 3.35 分析电脑：操作系统：64位Windows，独立显示卡，配置满足分析软件流畅运行需求，存储器：1TB及以上存储硬盘。 3.36 可合并多个样品（技术重复）的液滴总数进行统计分析。 3.37 配置要求：样本制备仪1台，PCR扩增仪1台，生物芯片阅读仪1台，液滴数字PCR系统配套软件1套，电脑分析工作站1套，纸质版说明书及电子版说明书各1份，安装验证试剂盒1套。 3.38 提供成熟的病原微生物检测试剂盒，包括：13种病原体和7种抗生素耐药基因核酸联合检测试剂盒（数字PCR法）、结核/非结核分枝杆菌核酸联合检测试剂盒（数字PCR法）、侵袭性真菌核酸联合检测试剂盒、人类疱疹病毒（1-6型）联合检测试剂盒（数字PCR法）等，并且已经获得欧盟CE认证（提供证明材料）。 3.39 在病原微生物检测领域有成熟数字PCR方法学的应用方案（基于该平台已产出相当数量的科研成果，提供3篇以上公开发表的文献，并提供复印件）。 3.40 能提供成熟的病原微生物检测试剂盒，无需定制。覆盖常见病原微生物，主要包括：铜绿假单胞菌、阴沟肠杆菌、克雷伯属、大肠埃希菌、鲍曼不动杆菌复合体、金黄色葡萄球菌、凝固酶阴性葡萄球菌属（CoNS）、肠球菌属、链球菌属、念珠菌属。 3.41 在SMA基因拷贝数检测有成熟的试剂盒：人运动神经元存活基因（SMN1和SMN2）拷贝数检测试剂盒（数字PCR法）。 3.42 装机验证提供≥5色多重装机验证试剂。装机验证并保障≥7色荧光通道。 3.43 样本制备仪样品容量：2-20 mL。 3.46 磁珠回收率：>95%。 3.47 磁棒数量：≥8根或采用同等效能的核酸提取技术。 3.48 提纯孔间差：CV＜5%。 3.49 提纯灵敏度：100拷贝样品的阳性检出率>95%。 3.50 振荡混合：可编辑不同需求的混合方式。 △3.51 操作界面：≥8寸高分辨率彩色触摸屏。 3.52 内部程序：内建≥15组模式程序(存储>100组程序)，可根据试剂盒设置。 3.53 程序管理：新建、编辑、删除模式程序，自由灵活编辑提取程序。 △3.54 污染控制：内置紫外消毒模块。 3.55 扩展接口：标准USB。 3.56 具备照明系统。 3.57 杀菌消毒：紫外消毒。 3.58 排气方式：风扇。 4. 仪器配置 4.1 样本制备仪：1台 4.2 PCR扩增仪：1台 4.3 生物芯片阅读仪：1台 4.4 液滴数字PCR系统配套软件：1套
配套耗材
序号 | 品名 | 参考规格 | 单位 | 最高限制单价(元)
1 | 铜绿假单胞菌、大肠埃希菌、肺炎克雷伯菌、鲍曼不动杆菌核酸检测试剂盒（数字PCR法） | 24测试/盒 | 盒 | 2,104.00 (贰仟壹佰零肆元整)
2 | 数字PCR通用试剂盒 | dPCR3，48测试/盒 | 盒 | 2,104.00 (贰仟壹佰零肆元整)
3 | 数字PCR通用试剂盒 | dPCR4，48测试/盒 | 盒 | 2,104.00 (贰仟壹佰零肆元整)
4 | 数字PCR通用试剂盒 | dPCR6，48测试/盒 | 盒 | 5,040.00 (伍仟零肆拾元整)
5 | 数字PCR通用试剂盒 | dPCR5，48测试/盒 | 盒 | 5,812.80 (伍仟捌佰壹拾贰元捌角)
6 | 数字PCR通用试剂盒 | dPCR8，48测试/盒 | 盒 | 5,040.00 (伍仟零肆拾元整)
7 | 数字PCR通用试剂盒 | dPCR11，48测试/盒 | 盒 | 5,812.80 (伍仟捌佰壹拾贰元捌角)
8 | 核酸提取或纯化试剂 | 48测试/盒 | 盒 | 384.00 (叁佰捌拾肆元整)